С1 - 171

ОСЦИЛЛОГРАФ

Руководство по эксплуатации

# 411161.016 РЭ

ОСЦИЛЛОГРАФ

С1- 171

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание прибора ……………………………………………...  5

1.1 Назначение прибора…………………………………………..  5

1.2 Технические характеристики………………………………… 5

1.3 Состав прибора……………………………………………….  .8

1.4 Маркировка и пломбирование……………………………….. 8

1.5 Упаковка……………………………………………………… .9

2 Использование по назначению………………………………. .10

2.1 Подготовка прибора к использованию…………………….. 10

2.1.1 Меры безопасности при подготовке прибора…………… 10

2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра

прибора……………………………………………………………10

2.1.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест………………..10

2.1.4 Правила и порядок осмотра и проверки

готовности прибора к использованию…………………………..10

2.1.5 Описание положений органов управления и

настройки после подготовки прибора к работе

и перед включением………………………………………………11

2.1.6 Указания по включению и опробованию работы

прибора…………………………………………………………….16

2.2 Использование прибора……………………………………. ..18

2.2.1 Порядок действия обслуживающего персонала

при выполнении задач применения прибора…………………..18

2.2.2 Перечень режимов работы прибора……………………….27

2.2.3 Порядок выключения прибора…………………………….27

2.2.4 Меры безопасности при использовании прибора

по назначению…………………………………………………….27

3 Техническое обслуживание…………………………………… 28

3.1 Общие указания……………………………………………… 28

3.2 Меры безопасности…………………………………………. .28

3.3 Порядок технического обслуживания прибора…………….28

3.4 Проверка работоспособности прибора……………………. .29

4 Методика поверки.…………………………………………….. 30

5 Текущий ремонт……………………………………………….. 38

5.1 Общие указания……………………………………………….38

5.2 Меры безопасности………………………………………….. 38

6 Хранение ………………………………………………………. 39

6.1 Правила постановки прибора на хранение………………… 39

6.2 Условия хранения…………………………………………… 39

7 Транспортирование…………………………………………….39

7.1 Требования к транспортированию прибора и

условия, при которых оно будет осуществляться……………..39

8 Утилизация……………………………………………..…...…..39

8.1 Меры безопасности…………………………………………..39

8.2 Сведения и проводимые мероприятия по

подготовке и отправке осциллографа на утилизацию…………39

9 Паспорт изделия…………………………………………….….40

ПРИЛОЖЕНИЕ А Форма уведомления………………………..44

\

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для озна-комления обслуживающего персонала с техническими данными и конструк-тивными  особенностями  двухканального  осциллографа С1-171, именуемого в дальнейшем «прибор», с целью обеспечения полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Перечень принятых в руководстве по эксплуатации условных обозна-чений, составных частей осциллографа и терминов:

ЭЛТ – электронно–лучевая трубка;

ТО – техническое обслуживание;

СИ – средства измерения;

О  –  оператор;

РЭ – руководство по эксплуатации;

ЭРЭ – электрорадиоэлементы.

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.1 Назначение прибора

1.1.1 Двухканальный осциллограф С1-171 предназначен для  исследо-вания формы электрических сигналов и измерения параметров сигналов  в диапазоне напряжений от 3 мВ до 40 В (до 250 В с делителем 1:10) и дли-тельностей от 10 нс до 1,0 с.

1.1.2 Прибор может быть использован для контроля электрических параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.

1.1.3 Условия эксплуатации прибора:

- рабочая температура окружающей среды от 5 до  40 °С;

- относительная влажность воздуха до 85 % при температуре 25 °С.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Рабочая часть экрана, мм (дел)				    80х100  (8х10)

1.2.2 Ширина линии луча, мм, не более 			            0,8

1.2.3 Полоса пропускания, МГц, не менее                                  60

1.2.4 Тракт вертикального отклонения

обеспечивает следующие режимы работы:

- наблюдение сигналов по каналам 1 и 2;

- наблюдение суммы сигналов каналов 1 и 2;

- наблюдение  сигналов каналов поочередно и прерывисто;

- инвертирование сигнала в канале 2;

- просмотр телевизионного сигнала.

1.2.5 Параметры каналов вертикального отклонения:

а) диапазон значений коэффициентов отклонения,

(12 калиброванных положений соответственно

ряду чисел 1,2,5)                      				          1 мВ/дел – 5 В/дел

- с делителем 1:10 							      до 50 В/дел

б) пределы допускаемого значения основной

погрешности коэффициентов отклонения

на рабочем участке, %, не более	 	                        	          ±3

- с делителем 1:10							          ±5

в) пределы допускаемого значения погрешности

коэффициентов отклонения в рабочих условиях

применения, %, не более  	                                                            ±5

с делителем 1:10							          ±7

г) плавная регулировка коэффициента отклонения,

раз, не менее                                                                                        2,5

д) пределы перемещения луча по вертикали,

дел, не менее.    							                    ±5

е) допустимое суммарное значение постоянного

и переменного (частотой не более 1 кГц) напряжений

на закрытом входе, В,  не более                                                        300

ж) нестабильность положения луча:

- дрейф долговременный, дел/ч, не более			            1

- дрейф кратковременный, дел/мин, не более                           0,2

- периодические или случайные отклонения, мВ,

не более	                                                                                             2

з) смещение луча, дел, не более:

- из-за входного тока и при переключении коэффи-

циента отклонения			                                                    2

- при изменении напряжения сети питания на ±10 %

от номинального                                                                                  0,5

и) параметры входов:

- виды входов – открытый и закрытый;

- входное активное сопротивление, МОм:

непосредственного входа	    		                            1±0,03

с делителем 1:10					  	        10±0,3

- входная емкость, пФ :

непосредственного входа					         25±5

с делителем 1:10, не более					         20±5

к) коэффициент развязки между каналами вертикального

отклонения  не менее:

- в диапазоне частот до 20 МГц                                           2000

-   в диапазоне частот до 60 МГц                                              500

1.2.6 Тракт горизонтального отклонения (развертка)

обеспечивает следующие режимы работы:

- автоколебательный;

- ждущий;

- ТВ - кадр;

- ТВ - строка;

- блокировка уровня запуска.

1.2.7 Параметры канала горизонтального отклонения:

а) диапазон значений коэффициентов развертки,

(19 положений соответственно ряду чисел 1,2,5)    	0,1мкс/дел – 0,1 с/дел

-с растяжкой «Х10»                                                            от 10 нс /дел

б) пределы допускаемого значения основной

погрешности коэффициентов развертки, %, не более		            ±3

- с растяжкой                                                                                 ±5

в) пределы допускаемого значения погрешнос-

ти коэффициентов развертки в рабочих условиях

применения, %, не более				                                ±5

- с растяжкой                                                                                 ±7

г) плавная регулировка коэффициентов отклонения

относительно калиброванного значения, раз, не менее                    2,5

д) диапазон коэффициентов отклонения усилителя

горизонтального отклонения                                                5 мВ/дел – 5 В/дел

е) полоса пропускания усилителя горизонтального

отклонения не менее   						         10 Гц – 500 кГц

ж) сдвиг фаз между каналами вертикального и

горизонтального отклонения в режиме  «Х-Y»  не более                    3 °

з) пределы перемещения луча по горизонтали

обеспечивают совмещение начала и конца линии

развертки с центром экрана.

Примечания

1 Диапазон коэффициентов развертки от 20 нс/дел до 50 нс/дел не калибруется.

2 Рабочим участком развертки является участок в пределах шкалы ЭЛТ, за исключением 40 нс от начала развертки.

1.2.8 Виды синхронизации:

- сигналом канала 1;

- сигналом канала 2;

- от сети;

- от внешнего источника

1.2.9 Параметры внутренней синхронизации:

а) диапазон частот гармонического сигнала		     20  Гц – 60 МГц

б) минимальный уровень синхронизации, дел:

- в диапазоне частот гармонического сигнала от 20 Гц

до 2 МГц и для импульсного сигнала длительностью 50 нс

и более                                                                                                        0,5

- в диапазоне частот гармонического сигнала от 2

до 20 МГц                                                                                                    1,5

- в диапазоне частот гармонического сигнала от 20

до 60 МГц										        2

в) максимальный уровень синхронизации

в диапазоне частот гармонического сигнала от 20 Гц до

60 МГц и для импульсного сигнала длительностью

50 нс	и более, дел						                            6

г) нестабильность синхронизации, дел, не более			       0,1

1.2.10 Параметры внешней синхронизации:

а) диапазон частот гармонического сигнала		       20 Гц –60 МГц

б) минимальный уровень синхронизации, В:

-  в диапазоне частот гармонического сигнала

от 20 Гц до 2 МГц                                                                                       0,2

- в диапазоне частот от 2 до 60 МГц				                 0,8

в) максимальный уровень синхронизации

в диапазоне частот от 20 Гц до 60 МГц, В			                 10

г) нестабильность синхронизации, дел, не более	                           0,1

1.2.11 Параметры сигнала модуляции яркости луча:

- амплитуда, В                                                                                      5

- диапазон частот, МГц                                                                     0 – 2

1.2.12 Параметры сигнала калибратора:

- форма выходного сигнала					        меандр

- амплитуда сигнала, В						        2±0,04

- частота следования, кГц				                  1±0,03

1.2.13 Время установления рабочего режима,

мин, не более							                     15

1.2.14 Время непрерывной работы

в рабочих условиях, ч						    	            8

1.2.15 Напряжение питания от сети переменного тока:

- напряжением, В	                    	                                                220±22

- частотой, Гц							       50±2; 60±2

1.2.16 Мощность, потребляемая от сети

питания при номинальном напряжении, В·А, не более	           50

1.2.17 Параметры надежности:

- средняя наработка на отказ, ч, не менее			         10000

- гамма- процентный ресурс при γ = 90 %, ч, не менее	         10000

- гамма – процентный срок службы при γ = 90 %, лет,

не менее									           10

- гамма – процентный срок сохраняемости при   γ=90 %,

лет, не менее									 10

- среднее время восстановления, мин, не более		          120

1.2.18 Габаритные размеры, мм:                                             360х155х445

1.2.19 Масса прибора, кг, не более:                                           7,8

1.3 Состав прибора

1.3.1 Состав прибора указан в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование составной части | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Осциллограф С1-171 Шнур сетевой Пробник - делитель (1:1 /1:10) Руководство по эксплуатации Упаковка | 411161.016 411161.016 РЭ | 1 1 2 1 1 |  |

1.4 Маркировка и пломбирование

1.4.1 На переднюю панель прибора нанесены:

- наименование и условное обозначение ;

- товарный знак предприятия – изготовителя;

- знак Госреестра;

- наименование ручек управления, кнопок, наименование и обозначение входных розеток, клеммы заземления;

!

- предупреждающие символы и надписи       .

1.4.2 На заднюю панель прибора нанесены:

- заводской порядковый номер;

- вид и величина напряжения питающей сети;

- потребляемая мощность;

- ток срабатывания предохранителя;

!

- наименование и обозначение входной и выходной розеток;

- предупреждающие символы и надписи       .

1.4.3 С целью ограничения доступа внутрь осциллографа и для сохра-нения гарантии предприятия – изготовителя в пределах указанного гарантийного срока предусмотрено пломбирование прибора.

1.5 Упаковка

1.5.1 На переднюю и заднюю панели прибора одевают крышки из вспененного полистирола. Затем прибор и ЗИП укладывают в коробку из гофрированного картона.

Эксплуатационную документацию в полиэтиленовом пакете уклады-вают сверху.

Коробку обклеивают липкой лентой. На коробку наклеивают этикетку, на которой нанесено обозначение типа прибора, заводской порядковый  номер и дата выпуска, манипуляционные знаки, масса брутто, масса нетто, наименование грузоотправителя.

#### 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка прибора к использованию

2.1.1 Меры безопасности при подготовке прибора.

2.1.1.1 По требованию безопасности прибор  удовлетворяет

ГОСТ Р 51350-99. Категория монтажа II.

По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к оборудованию класса 1.

2.1.1.2	 В приборе имеются напряжения, опасные для жизни, поэтому в процессе эксплуатации прибора необходимо строго соблюдать меры предосторожности:

- не включайте прибор со снятым корпусом;

- не используйте прибор, если есть какие-либо сомнения в его исправ-ности;

- используйте предохранители только указанного номинала;

- подключайте прибор к сети только с помощью стандартного шнура пи-тания;

- проводите ремонт прибора только силами специалиста соответствующей квалификации.

2.1.1.3 Перед включением сетевой вилки шнура питания прибора в сеть убедитесь в исправности шнура питания.

2.1.1.4 Корпус прибора заземляется при подключении трехполюсной вилки шнура питания в розетку питающей сети.

ВНИМАНИЕ ! Запрещается подключение прибора к сети питания с помощью двухпроводного шнура питания.

2.1.2 Объем и последовательность внешнего осмотра прибора

2.1.2.1 При внешнем осмотре прибора проверьте:

- комплектность прибора согласно подразделу СОСТАВ ПРИБОРА;

- отсутствие механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов управления и регулирования;

- крепление органов управления, плавность хода, надежность фиксации.

2.1.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест

При установке прибора на рабочее место необходимо выполнить следующие требования:

- в помещении, где устанавливается прибор, не должно быть вибрации, сотрясений, источников сильных электрических и магнитных полей;

- на экран прибора не должны попадать прямые солнечные лучи;

- не допускается установка на прибор других приборов и предметов.

2.1.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности прибора к использованию

2.1.4.1 Перед включением прибора убедитесь в соответствии напряже-ния питания прибора (надпись на задней стенке) напряжению питающей сети.

2.1.4.2  Проверьте исправность предохранителя сети и его соответствие номинальному значению.

2.1.4.3 Прибор, находившийся в предельных климатических условиях, до включения выдержать в нормальных климатических условиях в течение не менее 6 ч.

2.1.5 Описание положений органов управления и настройки после под-готовки прибора к работе и перед включением

2.1.5.1 Расположение органов управления, настройки и подключения показано на рисунках 2.1 и 2.2.

2.1.5.2 Назначение органов управления, настройки и подключения, их обозначение и исходное положение приведено в таблице 2.

Таблица 2

| № по-зиции на ри-сунке | Наименование органов управления | ## Маркировка | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передняя панель |  |  |  |  |
| 1 | Световой индикатор | СЕТЬ | Индикатор включе-ния питания | - |
| 2 | Кнопка | « I » | Включение питания | «О» |
| 3 | Ручка | « » | Регулировка яркости изображения | Среднее |
| 4 | Ручка | « » | Фокусировка луча | То же |
| 5 | Контакт | CAL 2V 1кHz | Выход калибратора | - |
| 6 | Подстроечный резистор | ПОВОРОТ ЛУЧА | Поворот линии раз-вертки относительно горизонтальной оси шкалы | Среднее |
| 7,8 | Переключатели | ВОЛЬТ/ДЕЛ | Установка коэффи-циентов отклонения в каналах 1 и 2 | «50 mV» |
| 9,10 | Ручки | « » | Смещение луча по вертикали в каналах 1 и 2 | Среднее |
| 11,12 | Ручки | ПЛАВНО 1 ПЛАВНО 2 | ## Плавная установка ко-эффициентов откло-нения в каналах 1 и 2 соответственно | КАЛИБР |

Продолжение таблица 2

| № по-зиции на ри-сунке | Наименова- ние органов управления | ## Маркировка | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Переключатель | РЕЖИМ «1» «2» «1 и 2» «1+2» | Сигнал канала 1 Сигнал канала 2 Сигналы каналов 1 и 2 поочередно Алгебраическая сумма сигналов каналов 1 и 2 | «1» |
| 14 | Кнопка | « » | Поочередное (отжата) или прерывистое (на-жата) изображение сигналов каналов 1 и 2 (режимы «1 и 2» и «1+2») | Отжата |
| 15 | Кнопка | ИНВЕРТ 2 | Инвертирование сигнала в канале 2 | Отжата |
| 16,17 | Переключатели | «~, , ~ » «~» « » « ~ » | Переключение входа каналов 1 и 2: - вход закрытый; - вход заземлен; - вход открытый | « » |
| 18 | Розетка | « 1Х» 1МОм//25рF | Вход канала 1 | - |
| 19 | Розетка | « 2Y» 1 МОм//25рF | Вход канала 2 | - |
| 20 | Ручка | « » | Перемещение луча по горизонтали | Среднее |
| 21 | Переключатель | ВРЕМЯ/ДЕЛ | Установка коэффи-циентов развертки | « 0,5 ms» |
| 22 | Ручка | ПЛАВНО | Плавная установка коэффициентов развертки | КАЛИБР |
| 23 | Кнопка | Х 10 | Растяжка развертки | Отжата |
| 24 | Переключатель | ИСТ «1» «2» «СЕТЬ» «ВНЕШН» | Источник синхронизации: - сигнал канала 1; - сигнал канала 2; - сеть; - внешний | «1» |

Продолжение таблица 2

| № по-зиции на ри-сунке | Наименова- ние органов управления | ## Маркировка | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Переключатель | РЕЖИМ (CИНХР) АВТ ЖДУЩ КАДР СТРОЧ | Режим синхронизации: - автоколебательный; - ждущий; - кадровый импульс ТВ-сигнала; - строчный импульс ТВ-сигнала | АВТ |
| 26 | Кнопка | «ЗАПУСК » | Попеременная синхронизация сигналами с канала 1 и 2 в режиме работы «1 и 2» и «1+2» | Отжата |
| 27 | Ручка | УРОВЕНЬ | Выбор уровня синхронизации | Среднее |
| 28 | Кнопка | «+ - » | Выбор участка сигна-ла синхронизации | «+» |
| 29 | Розетка | « » 1 МОм//25рF | Вход сигнала внеш-ней синхронизации |  |
| 30 | Клемма |  | Заземление корпуса прибора |  |
| Задняя панель |  |  |  |  |
| 31 32 | Розетка Розетка | « Z » « СИГН» | Вход сигнала моду-ляции по яркости Подключение частото мера | - - |
| 33 | Вилка | «~ 220 V» | Подключение шнура питания | - |

2.1.6 Указания по включению и опробованию работы прибора

2.1.6.1 Нажатием кнопки «I     » включите прибор. Загорится индикатор СЕТЬ. После прогрева прибора на экране появится линия развертки.

При помощи ручек «     », «     » отрегулируйте яркость и четкость изо-бражения и ручкой «  » совместите линию развертки с горизонтальной линией сетки на экране ЭЛТ.

В нормальном режиме линия развертки параллельно линиям сетки. Если под действием магнитного поля или ряда других причин она отклоняется от линии сетки, необходимо подстройкой ПОВОРОТ ЛУЧА установить линию развертки в нормальное положение.

2.1.6.2 Проверка функционирования каналов вертикального отклонения

а) Подайте сигнал со встроенного калибратора через пробник -делитель на вход канала 1 осциллографа. Переключатель РЕЖИМ установите в положение «1», переключатель ИСТ – в положение «1».

Ручкой «    » канала 1 и «      » добейтесь изображения сигнала, показан-ного на рисунке 2.3.

Изменение положения переключателя ВОЛЬТ/ДЕЛ должно приводить к скачкообразному изменению амплитуды сигнала.

Вращение ручки ПЛАВНО 1 должно приводить к плавному изменению амплитуды сигнала. При крайнем (при повороте по часовой стрелке) положении  КАЛИБР ручки обеспечивается точность калибровки переключа-теля ВОЛЬТ/ДЕЛ.

Рисунок 2.3 – Изображение сигнала с калибратора

б) Аналогично подайте сигнал с калибратора на вход канала 2, устано-вите переключатели РЕЖИМ и ИСТ – в положение «2».

Выполните те же операции, что и в канале 1 и добейтесь получение изображения сигнала, показанного на рисунке 2.3.

Проверьте функционирование ручек ВОЛЬТ/ДЕЛ и ПЛАВНО 2.

в) В случае если изображение сигнала на экране отличается от тре-буемого, необходимо проверить скомпенсированность пробников-делителей.

В случае недостаточной или чрезмерной скомпенсированности пробни-ков необходимо произвести их компенсацию согласно п. 2.1.6.8 РЭ.

Компенсацию пробников необходимо проверять всякий раз при смене входа подключения.

г) Подайте сигнал с калибратора на оба канала. Установите переклю-чатель РЕЖИМ в положение «1 и 2». На экране должно появиться пооче-редное изображение сигналов каналов 1 и 2. При нажатии на кнопку «        » изображение становится прерывистым.

В положении «1+2»  переключателя на экране должна наблюдаться сум-ма сигналов каналов 1 и 2. Амплитуда изображения должна увеличиться в два раза.

Нажмите кнопку ИНВЕРТ 2, на экране должна появиться линия раз-вертки, т.к. сигнал в канале 2 инвертировался и произошло вычитание сигналов.

2.1.6.3 Проверка функционирования канала горизонтального отклонения

а) Подайте сигнал калибратора с выхода CAL на вход канала 1. Переключатели РЕЖИМ и ИСТ установите в положение «1».

Изменяйте положение переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ, изображение сигнала должно растягиваться и сжиматься. К такому же результату приводит вращение ручки ПЛАВНО. В положении КАЛИБР ручки ПЛАВНО осуществлена калибровка положений переключателя.

Нажмите кнопку «Х10», изображение сигнала растянется по горизонтали в 10 раз.

2.1.6.4 Проверка режимов запуска развертки.

а) Установите переключатель РЕЖИМ (СИНХР) в положение АВТ. На экране появится линия развертки. В положении переключателя ЖДУЩ линия развертки исчезает.

При подаче сигнала на вход любого канала и вращении ручки УРОВЕНЬ линия развертки появится вновь.

В положении БЛОКИР ручки УРОВЕНЬ уровень синхронизации фиксируется и при изменении скорости развертки или амплитуды входного сигнала повторная установка уровня не требуется.

б) Режим ТВ-СТРОЧ и ТВ-КАДР используются для наблюдения  видеосигнала, подаваемого на вход канала 1 или канала 2.

в) Нажмите кнопку канала синхронизации «ЗАПУСК         ».

Подайте сигнал с выхода калибратора CAL на вход канала 1 или канала 2. Синхронизация будет осуществляться независимо от положения переклю-чателя ИСТ  - «1» или «2».

2.1.6.5 Проверка режима «Х-Y»

Сигнал с выхода CAL подайте на вход канала 1 и канала 2.

Установите переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ в положение «Х-Y». При оди-наковых режимах каналов на экране появится прямая линия под углом 45 ° к горизонтальной оси шкалы ЭЛТ.

2.1.6.6 Проверка модуляции яркости луча.

Подайте с генератора Г3-112 на вход «Z» осциллографа (на задней панели) меандр частотой 50 кГц и размахом 5В.

Этот же сигнал подайте на вход синхронизации. Переключатель ИСТ установите в положение ВНЕШН.

На линии развертки должны наблюдаться яркостные  метки при яркости луча, удобной для наблюдения.

2.1.6.7 Проверка частоты сигнала на выходе СИГН (на задней панели).

На вход канала 1 подайте сигнал с собственного калибратора, установите режим работы «1 ».

Переключатель ИСТ установите в положение «1». На экране наблюдается сигнал калибратора.

Сигнал с выхода СИГН подайте на вход канала 2. Переключатель ИСТ переведите в положение «2».

На экране должен появиться сигнал с частотой калибратора.

2.1.6.8 Компенсация пробника – делителя

Если компенсация пробника-делителя выполнена не должным образом, отображенная форма сигнала будет искажена, что приведет к ошибке в измерениях.

Подключите пробник делитель в положении 1:10 ко входу осциллог-рафа, установите переключатель ВОЛЬТ/ДЕЛ в положение «50 mV», пере-ключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ – в положение « ,5 ms».

Подключите пробник к выходу калибратора  и с помощью под-строечного конденсатора (триммера), расположенного в корпусе пробника, добейтесь максимальной равномерности вершины изображенного сигнала калибратора на экране ЭЛТ (рисунок 2.4).

2.2 Использование прибора

2.2.1 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения прибора.

2.2.1.1 Измерение параметров исследуемых сигналов производится по экрану ЭЛТ со шкалой, имеющей 10 делений по горизонтали и 8 делений по вертикали (1 деление равно 10 мм).

Правильная компенсация

Перекомпенсация

Недокомпенсация

Триммер

Рисунок 2.4 – Компенсация пробника – делителя

2.2.1.2 В зависимости от характера исследуемого сигнала используется открытый или закрытый вход прибора:

- открытый вход « ~ » - для исследования электрических процессов, содержащих в своем спектре постоянную составляющую или низкие частоты (менее 50 Гц);

- закрытый вход «~» - для исследования электрических процессов, не содержащих в своем спектре низких частот, а также для определения постоянной составляющей.

Входы  прибора  могут быть заземлены       «      ».

2.2.1.3 Выбор источников синхронизации

а) В приборе имеются следующие виды синхронизации:

- внутренняя- источником синхронизации является сигнал, подаваемый в каналы 1 или 2 (переключатель ИСТ – в положении «1» или «2» соот-ветственно); нажатие кнопки «ЗАПУСК→→» обеспечивает попеременную синхронизацию сигналами каналов 1 и 2;

- от сети (СЕТЬ);

- от внешнего источника (ВНЕШН), когда сигнал подается на вход синхронизации «       ».

б) Выбор участка сигнала синхронизации (нарастающего или спадаю-щего) осуществляется кнопкой «+ - ».

Устойчивости синхронизации добиваются ручкой УРОВЕНЬ.

2.2.1.4 Измерение амплитуды сигналов производится следующим обра-зом:

- подайте исследуемый сигнал в канал 1 или 2, установите переклю-чатель РЕЖИМ в положение «1» или «2» соответственно;

- переключателем ВОЛЬТ/ДЕЛ установите размер исследуемого сигнала равным примерно пяти делениям шкалы. Установите ручку ПЛАВНО 1 или ПЛАВНО 2 в положение КАЛИБР;

- ручкой УРОВЕНЬ добейтесь устойчивого изображения сигнала;

- переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ и ручкой ПЛАВНО установите на экране изображение, по меньшей мере, одного периода исследуемого сигнала, как показано на рисунке 2.5;

| В А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.5 – Измерение амплитуды сигнала

- ручками «   » и «      » совместите верхний или нижний уровень сигнала с одной из линий шкалы экрана;

- измерьте величину изображения сигнала в делениях шкалы.

Размах исследуемого сигнала определите, как произведение значения коэффициента отклонения (положение переключателя ВОЛЬТ/ДЕЛ) на величину сигнала в делениях.

При работе с делителем «1:10» полученный результат нужно умножить на 10.

2.2.1.5 Измерение напряжения постоянного тока производится следую-щим образом:

- установите переключатель РЕЖИМ (СИНХР) в положение АВТ, на экране появляется линия развертки;

- установите переключатель входа канала 1 и 2 в положение «     »;

- совместите линию развертки с одной из горизонтальных линий шкалы;

определите нулевой уровень напряжения;

- подайте напряжение на вход канала 1 или 2;

- установите переключатель входа канала 1 или 2 в положение « ~  »;

- переключателем ВОЛЬТ/ДЕЛ установите изображение максимальным в пределах шкалы;

- ручку ПЛАВНО 1 или ПЛАВНО 2 установите в положение КАЛИБР;

- подсчитайте количество делений шкалы между первоначальным (нулевым) уровнем напряжения и уровнем поданного напряжения (рисунок 2.6).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последующее положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первоначальное положение |

Рис 2.6 – Измерение напряжения постоянного тока

Величину напряжения постоянного тока определите, как произведение величины коэффициента отклонения на количество делений.

Полярность напряжения определяется направлением отклонения луча:

- вверх – положительная;

- вниз – отрицательная.

2.2.1.6 Сравнение амплитуд сигналов производится следующим обра-зом:

- подайте сигнал на вход канала 1, переключатель РЕЖИМ установите в положение «1»;

- выставьте переключателем ВОЛЬТ/ДЕЛ и ручкой ПЛАВНО 1 размер изображения, равный 5 делениям вертикальной шкалы, что будет соответ-ствовать 100 %;

- подайте на вход канала 1 с другого источника сигнал для сравнения с первым;

- регулировкой «   » канала 1 установите нижнюю часть сигнала на нуле-вой уровень шкалы;

- регулировкой «     » установите верхнюю часть сигнала в середине экрана (рисунок 2.7);

- снимите отсчет уровня сигнала в делениях по вертикальной оси шкалы экрана (1 маленькое деление соответствует 4 %).

| 100% 90% 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.7 – Сравнение амплитуд сигналов

2.2.1.7 Алгебраическое сложение сигналов производят следующим обра-зом:

- подайте сигнал с одного источника на канал 1, с другого – на канал 2;

- установите  переключатель   РЕЖИМ  в   положение  «1 и 2»;   кнопка

«          » отжата;

- переключателями ВОЛЬТ/ДЕЛ в канале 1 и канале 2 получите удобную для наблюдения амплитуду сигналов;

- ручками «     » добейтесь отображения двух сигналов в середине экрана (рисунок 2.8а);

- установите переключатель РЕЖИМ в положение «1+2»; на экране будет отображена сумма сигналов (рисунок 2.8 б);

- нажмите кнопку ИНВЕРТ 2; на экране будет отображена разность сигналов (рисунок 2.8в).

Рисунок 2.8а – Режим чередования сигналов в каналах 1 и 2

Рисунок 2.8б – Режим сложения двух сигналов

Рисунок 2.8в – Режим сложения двух сигналов (сигнал в канале 2 инвертирован)

2.2.1.8 Измерение временного интервала между двумя точками колеба-тельного сигнала производится следующим образом:

-  подайте сигнал на вход канала 1 или канала 2;

- установите переключатель РЕЖИМ в положение «1» или «2» соот-ветственно;

- ручкой УРОВЕНЬ (СИНХР) добейтесь устойчивой синхронизации сигнала;

- ручку ПЛАВНО (развертка) установите в положение КАЛИБР;

- переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ установите на экране изображение одного или двух периодов сигналов; при необходимости включите растяжку, нажав кнопку «Х10»;

- ручками «     » и «   » (нужного канала) выставьте две точки  измерения (А и В) на центральную горизонтальную линию шкалы (рисунок 2.9);

Временной интервал

А

В

Рисунок 2.9 – Измерение временного интервала

- измерьте расстояние между точками в делениях шкалы экрана.

Временной интервал определяется, как произведение выбранного коэф-фициента развертки (ВРЕМЯ/ДЕЛ) на число делений. При включенной растяжке результат делится на 10 (коэффициент растяжки).

2.2.1.9 Измерение периода следования и частоты сигнала.

Методика измерения периода следования – временного интервала – изложена выше. Частота определяется, как величина, обратная периоду следования сигнала.

2.2.1.10 Измерение разницы во времени производится следующим образом:

- подайте заданный сигнал на вход канала 1, а сравниваемый – на вход канала 2;

- установите переключатель РЕЖИМ – в положение «1 и 2»;

- в зависимости от частоты сигналов установите режим «        » или « --- »;

- установите переключатель ИСТ в положение «1» или «2»; нажмите кнопку «ЗАПУСК         »;

- при помощи регулировок ВОЛЬТ/ДЕЛ, ПЛАВНО 1 и ПЛАВНО 2 в обоих каналах установите амплитуду сигналов удобной для наблюдения (рисунок 2.10);

- ручкой УРОВЕНЬ (СИНХР) добейтесь устойчивой синхронизации изображения;

- при помощи переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ установите изображения так, чтобы расстояние между измеряемыми точками сигналов было удобно для наблюдения;

- ручку ПЛАВНО установите в положение КАЛИБР;

- ручками «   » обоих каналов расположите измеряемые точки на цент-ральной горизонтальной линии шкалы;

- сосчитайте количество делений между точками по шкале.

- временную разницу определите, как произведение коэффициента ВРЕМЯ/ДЕЛ на количество делений. При включенной растяжке развертки результат разделите на 10.

Рисунок 2.10 – Измерение разности во времени

2.2.1.11 Измерение разности фаз производите следующим образом:

- подайте один из сравниваемых сигналов на вход канала 1, другой – на вход канала 2;

- переключателями ВОЛЬТ/ДЕЛ и ручками ПЛАВНО 1 и ПЛАВНО 2 установите равными амплитуды сигналов;

- переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ и ручкой ПЛАВНО установите сигналы так, чтобы один период занимал 9 клеток шкалы; при этом масштаб шкалы по горизонтали:  1 дел – 40° (360° : 9);

- определите расстояние между сигналами в делениях (рисунок 2.11).

Разность фаз определяется путем умножения цены одного деления (40°) на число делений.

Рисунок 2.11 – Измерение разности фаз

2.2.1.12 Измерение ТВ - сигнала производится следующим образом:

- установите переключатель РЕЖИМ в положение 1;

- подсоедините источник ТВ - сигнала ко входу канала 1;

- переключатель РЕЖИМ (СИНХР) установите в положение  ТВ-КАДР (ТВ-СТРОЧ);

- переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ установите в положение «2 ms»;

- если импульсный сигнал синхронизации положительный, переключите сигнал на вход канала 2;

- установите переключатель РЕЖИМ в положение «2» и нажмите кнопку «ИНВЕРТ 2»;

- с помощью переключателя ВОЛЬТ/ДЕЛ и регулировки ПЛАВНО 2 установите нужную амплитуду сигнала;

- для более детального наблюдения сигнала включите растяжку, нажав кнопку «Х10».

2.2.1.13 Режим «Х-Y» может использоваться для измерения разности фаз двух сигналов.

Подайте один сигнал  на вход канала 1 («1Х»), второй на вход канала 2 («2Y»).

Установите получившееся на экране изображение симметрично относительно вертикальной оси шкалы.

Измерьте расстояния,  указанные на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Измерение разности фаз

Если Ө  – разность фаз между двумя сигналами,

h

H

Ө  = ±arcsin (      )  (град).

При этом:

~    должен

- если основная ось элипса находится в I и III четвертях, угол О должен быть в пределах (0-    ) или (    π - 2 π);

3

2

π

2

- если основная ось элипса находится во II и IV четвертях, угол  О дол-жен быть в пределах или (     -  π) или (π -     π).

π

2

3

2

2.2.1.14 Вход «Z» предназначен для подключения внешнего источника модулирующего напряжения.

Модуляция яркости луча каналов 1 и 2 обеспечивается при подаче сигнала размахом 5 В в диапазоне частот от 0 до 2 МГц.

Используя вход «Z» в комбинации с режимом Х-Y, можно осущест-влять контроль сигнала в трех направлениях Х, Y, Z.

2.2.2 Перечень режимов работы

Осциллограф обеспечивает:

а) автоколебательный режим работы с возможностью синхронизации:

- гармоническим сигналом в диапазоне от 20 Гц до 60 МГц;

- импульсными сигналами длительностью 50 нс и более;

б) ждущий режим работы;

в) режим просмотра ТВ – сигнала.

2.2.3 Порядок выключения прибора

Выключение прибора производится в следующей последовательности:

- отожмите кнопку « I O», при этом должны погаснуть луч на экране ЭЛТ и индикатор включения прибора;

- отключите шнур питания от сети питания;

- отключите соединительный кабель от источника исследуемого сигна-ла;

- отключите сигнал синхронизации (в случае внешней синхронизации).

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения осциллографа отключите пробники  и кабели от всех входов.

2.2.4 Меры безопасности при использовании прибора по назначению

2.2.4.1 В связи с наличием в осциллографе высоких напряжений в про-цессе его эксплуатации необходимо соблюдать меры безопасности, изложен-ные в п. 2.1.1.

2.2.4.2 Во внешней сети питания прибора должен быть установлен пре-дохранитель с током срабатывания не более 10,0 А.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 В целях обеспечения постоянной исправности и готовности осциллографа к использованию по прямому назначению, а также после хранения необходимо соблюдать установленные в этом разделе порядок и правила технического обслуживания.

3.1.2 Предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

а) при использовании по прямому назначению:

- контрольный осмотр-перед и после использования по назначению и после транспортирования. Если прибор не использовался, проводится не реже одного раза в квартал;

- ТО №1 – один раз в 6 месяцев;

- ТО №2 – с периодичностью поверки и совмещается с ней;

б) при кратковременном хранении (до 1 года) – контрольный осмотр с периодичностью один раз в 6 месяцев;

в) при длительном хранении (более 1 года) – ТО №1 – один раз в год;

- ТО №2 – один раз в 5 лет.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При проведению работ по техническому обслуживанию необхо-димо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 2 РЭ.

3.2.2 Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Не допус-кается резких перегибов сетевого шнура питания, которые могут привести к короткому замыканию в сети питания и возникновению пожара.

3.3 Порядок технического обслуживания прибора

3.3.1 Контрольный осмотр предусматривает:

а) внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреж-дений, целостности защитных стекол, надежности крепления органов управления, отсутствия люфтов, исправности шнура питания, состояния лакокрасочных покрытий;

б) удаление пыли, влаги с внешних поверхностей;

в) проверку легкости переключения ручек настройки, четкости фик-сации переключателей, совпадения указателей с отметками на соответству-ющих шкалах, состояния надписей;

г) контроль работоспособности в порядке, изложенном в разделе 3;

д) устранение выявленных недостатков.

3.3.2 ТО №1 включает проверки, предусмотренные при контрольном осмотре, а также:

- восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;

- проверку состояния и комплектности ЗИП;

- устранение выявленных недостатков.

3.3.3 ТО №2 включает проверки, предусмотренные при контрольном осмотре и ТО №1, а также проверку метрологических характеристик по методике, изложенной в настоящем разделе.

3.4 Проверка работоспособности прибора

##### Таблица 3

| Наименование работы | Кто выпол- няет | ###### Средства измерений | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка метрологичес- ких характеристик: |  |  |  |
| - полосы пропускания | 0 | Генератор сигналов низкочастотный Г3-112 Генератор сигналов высокочастотный Г4-107 Милливольтметр цифровой В3-52/1 | 20 Гц-60МГц |
| - основной погрешности коэффициентов отклонения | 0 | Калибратор осциллогрфов импульсный И1-9 | ±3 %, не более |
| - основной погрешности коэффициентов развертки | 0 | Калибратор осциллографов импульсный И1-9 | ±3 %, не более |

Примечание – При выходе величины проверяемых параметров за задан-ные пределы и невозможности их восстановления с помощью подстроечных органов изделие необходимо отправить в ремонт.

4 методикА поверки

4.1 Настоящая методика устанавливает методы и средства поверки осциллографа С1-171.

4.2 Межповерочный интервал – 1 год.

4.3 При проведении первичной и периодической поверки осциллог-рафов выполняются операции, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование операций | № пункта методики поверки | Проведение операций при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной поверке | периодичес-кой поверке |
| 1 | Внешний осмотр | 4,7 | Да | Да |
| 2 | Опробование | 4,8 | Да | Да |
| 3 | Определение метрологических параметров | 4,9 |  |  |
|  | - определение ширины линии луча | 4.9.1 | Да | Да |
|  | - определение относительной погрешности коэффициентов отклонения | 4.9.2 | Да | Да |
|  | - определение относительной погрешности коэффициентов развертки | 4.9.3 | Да | Да |
|  | - определение полосы пропускания | 4.9.4 | Да | Да |
|  | - определение параметров калибратора | 4.9.5 | Да | Нет |

При получении отрицательных результатов при выполнении любой операции поверка прекращается, осциллограф бракуется.

4.4  При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия в соответствии с ГОСТ 22261-94:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) οС;

- относительная влажность воздуха  (65 ± 15) %;

- атмосферное давление 84 – 106 кПа (630 – 800 мм рт.ст.);

- напряжение питающей сети (220 ± 4,4) В;

- частота сети  (50 ± 0,5) Гц.

При проведении поверки необходимо выполнять требования техники безопасности и требования Руководства по эксплуатации на данный тип приборов.

4.5 Перечень используемых при поверке рабочих эталонов, вспомо-гательных средств измерений и их технические характеристики указаны в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование рабочих эталонов и вспомогательных СИ | Основные технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пределы измерения | Погрешность |
| Калибратор осциллографов импульсный И1-9 | U=30 мкВ-100 В Т=100нс-10с | ±(2,5·10-3+3) мкВ ±10-4Т |
| Генератор сигналов низкой частоты Г3-112 | F = 10 Гц - 50 МГц Uмак = 10 В | ±(2+30/fн) % ± 6 % |
| Генератор сигналов высокочастотный Г4-107 |  | ± 1 % ± 1 дБ |
| Генератор импульсов точной амплитуды Г5-75 | τ = 50 нс - 1 с Т = 0,1 мкс - 9,99 с U = 10 мВ - 9,999 В | ±(1·10-3 τ+15 нс) ±1·10-3Т ±0,01U |
| Вольтметр В7-40 | U = 0,01мВ - 1000 В | ±[0,6+0,1(Uк/U-1)] |
| Частотомер электронно-счетный Ч3-63 | F = 0,1 Гц – 120 МГц U = 0,1 В – 100 В | ±(δ0 +1/fизм· tсч); ± 5·10-7 |
| Генератор сигналов специальной формы Г6-34 | F от 0,001 Гц до 1 МГц U от 500 мкВ до 5 В ~;^^ ; ∏_∏; | ±1 %; ±2 %; |
| Милливольтметр цифровой В3-52/1 | U=1 мВ-3 В F=10 Гц-1 ГГц | ±[2+0,5(Uк/Un-1)] |

Используемые при поверке рабочие эталоны и  вспомогательные средст-ва измерений  должны быть исправны и поверены в установленном порядке

При проведении поверки допускается применение других средств измерений, обеспечивающих измерение соответствующих величин с требуемой точностью.

4. 6 Перед проведением поверки необходимо расположить осциллограф на рабочем месте, обеспечив удобство работы и исключив попадание прямых солнечных лучей на экран осциллографа.

Выполнить все указания по подготовке осциллографа к работе в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации.

### 4.7 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяе-мого осциллографа следующим требованиям:

- поверяемый осциллограф должен быть укомплектован в соответствии с разделом 1 Руководства по эксплуатации;

- поверяемый осциллограф не должен иметь механических повреждений  корпуса, лицевой панели, регулировочных элементов, нарушающих работу осциллографа или затрудняющих поверку;

- должна быть обеспечена четкая фиксация всех переключателей во всех позициях, и надписи на панели прибора должны соответствовать положению переключателей.

4.8 Опробование

4.8.1 Проверка возможности и правильности управления лучом

Проверяется регулировка яркости и фокусировки луча. Проверяется наличие развертки.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если органы управ-ления лучом исправны и работоспособны.

4.8.2 Проверка режимов работы тракта вертикального отклонения

Проверку режимов работы тракта вертикального отклонения проводят следующим образом.  Переключатель  ВОЛЬТ/ДЕЛ  обоих  каналов устанавли-вают в положение «1V».

На вход канала 1 и канала 2 поочередно подают сигнал со встроенного калибратора, переключатель РЕЖИМ устанавливают в положения «1» и «2» соответственно.

На экране должно наблюдаться изображение сигнала, смещаемое по вертикали ручкой «      » в каждом канале.

Сигнал калибратора подают на оба канала одновременно. Пере-ключатель РЕЖИМ устанавливают в положение «1 и 2». Переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ устанавливают в положение «50 ms». Изображение сигнала в одном канале смещают в верхнюю часть экрана, а изображение сигнала в другом канале – в нижнюю часть экрана. На экране должно наблюдаться изображение двух сигналов. В режиме «→→» они появляются поочередно, в режиме «─ ─ ─» - одновременно.

В положении «1+2» переключателя РЕЖИМ на экране должна наблюдаться сумма cигналов, причем изображение сигнала должно быть в два раза больше изображения сигналов в каналах 1 и 2.

Нажимают кнопку ИНВЕРТ 2. Изображение сигнала в канале 2 должно инвертироваться, и на экране должна появиться линия развертки, т.к. произошло вычитание сигналов.

При подаче сигнала на закрытый вход усилителя вертикального от-клонения на экране должно появиться изображение меандра частотой 1 кГц в обоих режимах  (переключатель  ВРЕМЯ/ДЕЛ  устанавливают  в  положение

« 1 ms»).

4.8.3 Проверка режимов работы развертки

Проверку режимов работы развертки  проводят путем подачи на вход  канала 2 осциллографа сигнала собственного калибратора при установлен-ном коэффициенте отклонения 0,5 В/дел. При заземленном входе усилителя вертикального отклонения в автоколебательном режиме запуска развертки на экране должна наблюдаться линия развертки. При переключении осциллог-рафа в ждущий режим линия развертки должна исчезнуть.

4.9 Определение метрологических параметров

4.9.1 Определение ширины линии луча

4.9.1.1 Определение ширины линии луча в вертикальном направлении

Ширина линии луча в вертикальном направлении определяется кос-венным методом измерения при помощи генератора импульсов Г5-75. Испытуемый осциллограф переводят в автоколебательный режим развертки, устанавливают коэффициент отклонения 5 В/дел, коэффициент развертки –

5 мкс/дел. Генератор импульсов переводят в режим внутреннего запуска, период повторения импульсов устанавливают 100 мкс, длительность импуль-са устанавливают 10 мкс, амплитуду импульса 2-5 В. Приборы соединяют по схеме рисунка 4.1.

| Генератор импульсов Г5-75 |  | Поверяемый осциллограф С1-171 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4. 1

На экране осциллографа наблюдают две горизонтальные линии. Устанавливают необходимую яркость и фокусируют луч. Уменьшают амплитуду импульсов до значения U1, при котором светящиеся линии соприкасаются. Ширину линии луча по вертикали dв, в делениях, вычисляют по формуле 3

dв = U1 / αв,		 						 	(3)

где 	U1 – амплитуда импульсов, В;

αв - коэффициент отклонения по вертикали, В/дел.

Ширина линии луча в вертикальном направлении определяется в середине и на границах рабочего участка ЭЛТ.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если ширина ли-нии луча в вертикальном направлении не превышает 0,8 мм.

4.9.1.2 Определение ширины линии луча в горизонтальном направлении

Ширина линии луча в горизонтальном направлении определяется косвенным методом при помощи генератора импульсов Г5-75 и источника пилообразного напряжения – генератора сигналов специальной формы типа Г6-34.

Испытуемый осциллограф переводят в автоколебательный режим развертки, устанавливают коэффициент отклонения 5 В/дел, переключатель коэффициента развертки  ВРЕМЯ/ДЕЛ - в положение «Х-Y». Генератор импульсов переводят в режим внутреннего запуска, период повторения импульсов устанавливают 100 мкс, длительность импульса устанавливают

10 мкс, амплитуду импульса 2-5 В. На вход «1Х» (канал 1) испытуемого осциллографа подают сигнал с основного выхода генератора импульсов. На вход «2У» (канал 2) подают сигнал пилообразного напряжения U2. На экране ЭЛТ наблюдают две вертикальные линии с размахом изображения  по горизонтали l. Коэффициент отклонения по горизонтали  αг вычисляется по формуле 4

αг = U2 / l,		                                                                             (4)

где U2 – амплитуда импульсов на выходе генератора, В;

l  -  длина изображения по горизонтали, делений.

Уменьшают амплитуду импульсов до значения U3, при котором две светящиеся вертикальные линии соприкасаются. Ширину линии луча по горизонтали dг ,в делениях, вычисляют по формуле 5

dг = U3 / αг 	                                                                                        (5)

Ширина линии луча в горизонтальном направлении определяется в середине и на границах рабочего участка ЭЛТ.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если ширина линии луча в горизонтальном направлении не превышает  0,8 мм .

4.9.2 Определение относительной погрешности коэффициентов откло-нения каждого канала

4.9.2.1 Определение погрешности  коэффициента отклонения канала 1

Погрешность коэффициента отклонения определяют методом прямых измерений при помощи импульсного калибратора осциллографов типа И1-9.

На вход канала 1 испытуемого осциллографа подают напряжения  в форме меандра с выхода калибратора напряжения И1-9 по схеме рисунка 4.2.

| Калибратор осциллографов импульсный И1-9 |  | Испытуемый осциллограф С1-171 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4.2

Органы управления осциллографа устанавливают в следующие поло-жения:

ИСТ – «1»;

ВРЕМЯ/ДЕЛ – «I μs»;

Изображение располагают симметрично относительно горизонтальной оси экрана. Изменяя выходное напряжение калибратора И1-9 переключа-телями ВОЛЬТ/ДЕЛ, ЧИСЛО ДЕЛЕНИЙ и ручкой ДЕВИАЦИЯ, устанав-ливают размер изображения равный двум, четырем, шести и восьми делениям шкалы в положении «5V» переключателя ВОЛЬТ/ДЕЛ. Во всех остальных положениях переключателя, а также при работе с выносным делителем 1:10 в положении « ,1V» переключателя ВОЛЬТ/ДЕЛ испытания проводят при размере изображения, равном 6 делениям.

Погрешность коэффициента отклонения определяют по стрелочному индикатору калибратора И1-9 и максимальное значение погрешности заносят в таблицу 6.

Таблица 6

| Положение переключателя |  | V |  |  |  |  |  | mV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 2 | 1 | .5 | .2 | .1 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| δизм,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δдоп, % |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δизм, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δдоп, % |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В осциллографе предусмотрена плавная регулировка коэффициентов отклонения, которая определятся при одном положении коэффициента отклонения. Плавная регулировка коэффициентов отклонения канала 1 вычисляется по формуле 6

N1 = L1/ L2,                                                                                              (6)

где L1 и L2 - размах изображения по вертикали при крайних положениях ручки плавной регулировки коэффициентов отклонения.

4.9.2.2 Определение погрешности  коэффициента отклонения канала 2

Погрешность коэффициентов отклонения канала 2 определяется анало-гично каналу 1. Значения погрешности заносят в таблицу 7.

Таблица 7

| Положение переключателя | V |  |  |  |  |  | mV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2 | 1 | .5 | .2 | .1 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| δизм,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δдоп, % | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δизм, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δдоп, % | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Плавная регулировка коэффициентов отклонения канала 2 определятся при одном положении коэффициента отклонения и вычисляется по формуле 7.

N2 = L1/ L2,	                                                                                              (7)

где L1 и L2 - размах изображения по вертикали при крайних положениях ручки плавной регулировки коэффициентов отклонения.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если:

а) коэффициент отклонения устанавливается ступенями  от  1 мВ/дел  до

5 В/дел соответственно ряду чисел 1, 2, 5;

б) погрешность коэффициента отклонения не превышает:

- при непосредственном входе - ± 3 %;

- при работе с делителем 1:10 - ± 5 %;

-  пределы плавной регулировки не менее 2,5 раз.

4.9.3 Определение относительной погрешности коэффициентов развертки

Определение погрешности коэффициентов развертки проводят с помощью калибратора осциллографов И1-9 по схеме рисунка 4.3.

Устанавливают переключатель ИСТ в положение «1». Сигнал с выхода  «      » калибратора  осциллографов И1-9 подают на вход канала 1 осциллографа.

| Калибратор осциллографов импульсный И1-9 |  | Испытуемый осциллограф С1-171 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4.3

Размер изображения по вертикали устанавливают удобным для наблюдения (3-4 деления).

Определяют погрешность коэффициентов развертки на участках развертки в четыре, шесть, восемь и десять делений.

Погрешность коэффициента развертки определяют по стрелочному индикатору калибратора И1-9 и  значение погрешности заносят в таблицу 8.

Таблица 8

| Положение переключателя | s | ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  | µs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .1 | 50 |  | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | .5 | .2 | .1 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | .5 | .2 | .1 |
|  | δизм,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δдоп, % | ± 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| δдоп, % | ± 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Проверку плавной регулировки коэффициентов развертки проводят с помощью ручки ПЛАВНО по горизонтали при подаче на вход осциллографа напряжения 5 В частотой 1 кГц при коэффициенте развертки 0,2 мс/дел. Устанавливают ручку ПЛАВНО по горизонтали в крайнее против часовой стрелки положение. Длительность одного периода сигнала на экране ЭЛТ должна быть не более двух делений.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если:

- коэффициенты развертки устанавливаются ступенями от 0,1 мкс/дел до

0,1 с/дел соответственно ряду чисел 1, 2, 5;

-  значение погрешности коэффициентов развертки не превышает:

- в нормальных условиях - ± 3 %;

- с растяжкой - ± 5 %.

4.9.4 Определение полосы пропускания

Проверку полосы пропускания каналов вертикального отклонения про-водят с помощью генераторов Г3-112 (до 10 МГц) и Г4-107 (до 60 МГц) по схеме рисунка 4.4.

На открытый вход канала 1 подают сигнал частотой 100 кГц. Устанав-ливают величину изображения сигнала на экране ЭЛТ равную 5 делениям.

Изменяя частоту входного сигнала и поддерживая его величину постоянной, измеряют величину изображения сигнала на экране ЭЛТ.

Выходное напряжение генераторов контролируют цифровым милливольтметром В3-52/1.

| Генератор сигналов Г3-112 (Г4-107) |  | Испытуемый осциллограф С1-171 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4. 4

Измерения проводят при следующих значениях частоты сигнала: 10 кГц; 1;  5;  15;  30  и  60 МГц   при  коэффициентах   отклонения  5 ,  20 мВ/дел  и

0,5 В/дел. Величина изображения сигнала при всех измерениях должна составлять не менее (5-1,5) деления.

Аналогично проводят измерения при подаче сигнала на вход канала 2.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полоса про-пускания каждого канала вертикального отклонения не менее 60 МГц.

4.9.5 Определение параметров калибратора

Определение погрешности амплитуды и частоты следования сигнала калибратора проводят с помощью вольтметра В7-40 и частотомера Ч3-63.

Подключая поочередно вольтметр и частотомер к выходу калибратора, измеряют величину переменного напряжения (среднее значение) калибра-тора и частоту сигнала.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если измеренные    значения   амплитуды   и   частоты   сигнала   калибратора    составляют (2±0,04) В и (1±0,03) кГц соответственно.

4.10 Оформление результатов поверки

Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

При положительных результатах поверки на прибор выдается "Свидетельство о поверке" установленного образца.

При отрицательных результатах поверки на прибор выдается "Изве-щение о непригодности" установленного образца с указанием причин непригодности.

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Общие указания

Устранение неисправностей, возникших в процессе эксплуатации прибора и которые не могут быть устранены без вскрытия прибора, должно производиться в условиях радиоизмерительной лаборатории ремонтных органов квалифицированным специалистом по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, имеющим удостоверение по технике безопасности для работы с напряжением выше 1000 В.

5.2 Меры безопасности

5.2.1 При ремонте прибора должны соблюдаться требования безопас-ности, предусмотренные действующими нормами и правилами.

5.2.2 В помещении, где производится ремонт, должно находиться не менее двух человек.

5.2.3 Все работы по включению и регулировке прибора должны выпол-няться одной рукой.

5.2.4 Присоединение и отсоединение СИ должно производиться только при выключенном приборе.

5.2.5 Корпус прибора должен быть заземлен.

ВНИМАНИЕ! Корпус прибора заземляется при подключении трех-полюсной вилки шнура питания в розетку питающей сети.

5.2.6 При регулировании и измерении параметров прибора необходимо пользоваться инструментом с изолированными ручками.

5.2.7 Замена ЭРЭ, пайка и монтаж должны производиться при выклю-ченном приборе.

5.2.8 В приборе имеются источники высокого напряжения. Перед нача-лом работы необходимо изучить места расположения элементов, находя-щихся под высоким напряжением.

5.2.9 На рабочих местах должны быть резиновые коврики, испытанные напряжением 10 кВ.

5.2.10 Для защиты ЭРЭ от воздействия статического электричества не-обходимо надеть на руки, производящие операцию, диэлектрический брас-лет.

5.2.11 Во избежание тепловых перегрузок ЭРЭ необходимо при рас-пайке пользоваться паяльником с теплоотводом (пинцетом);

- время пайки каждого вывода полупроводниковых элементов не должно превышать 3 с.

6  ХРАНЕНИЕ

6.1. Правила постановки приборов на хранение

При хранении приборы должны размещаться в упаковке в рабочем положении на стеллаже.

6.2 Условия хранения

Условия хранения в отапливаемом хранилище:

- температура воздуха от 5 до 40 °С;

- относительная влажность воздуха 80 %, при температуре 25 °С.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Требования к транспортированию прибора и условия, при которых оно будет осуществляться.

7.1.1 Ограничения по транспортированию

Допускается транспортирование осциллографа в упаковке в контейнерах и автофургонах. При транспортировании другими  видами транспорта осцил-лограф в упаковке должен быть размещен в специальной транспортной таре. При этом при транспортировании воздушным транспортом изделия в упаков-ке должны размещаться в герметизированных отсеках.

При транспортировании любым транспортом должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков.

7.1.2 Условия транспортирования

Условия транспортирования не должны быть жестче заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до 60 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха 85 % при температуре  25 °С.

7.1.3 При погрузке, перевозке, выгрузке запрещается бросать и канто-вать упакованный прибор. Необходимо соблюдать правильность установки упакованного прибора в транспорте в соответствии со знаками на упаковке.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Меры безопасности

8.1.1 При разборке осциллографа для последующей утилизации следует соблюдать осторожность при извлечении ЭЛТ. При случайном повреждении баллона ЭЛТ возможно поражение  осколками стекла.

8.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке осциллографа на утилизацию.

8.2.1 Утилизация производится в порядке, принятом на предприятии-потребителе осциллографа.

При утилизации не оказывается вредного влияния на окружающую среду.

9 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

9.1 Гарантии изготовителя

9.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускае-мого осциллографа всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспорти-рования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения – 6 мес. с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

9.1.2 Действие гарантийных обязательств  прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если осциллограф не введен  в эксплуатацию до его истечения;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если осциллограф введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи  рекламаций до введения осциллографа в эксплуатацию силами предприятия – изготовителя.

9.2 Свидетельство об упаковывании

Осциллограф         С1-171           заводской номер _________________

обозначение

упакован________________________________________________________

наименование изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_______________             ________________        ________________

должность                                                личная подпись                                    расшифровка

«____»_________200  г.

9.3 Свидетельство о приемке

Осциллограф         С1-171           заводской  номер___________________

обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

______________________           ___________________________

МП                     личная подпись                                                           расшифровка подписи

«____»_________200  г.

___________________________ поверка произведена.

вид поверки

Поверитель			      ___________________

МК					         подпись

9.4 Работа при эксплуатации

9.4.1 Учет выполнения работы

Таблица 9.1

| Дата | Наименование работы и причины ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

9.4.2 Периодический контроль основных эксплуатационных и техничес-ких характеристик

Контроль основных эксплуатационных и технических характеристик заключается в поверке осциллографа и оформлении ее результатов с пери-одичностью, указанной в методике поверки.

9.4.3 Сведения о рекламациях

8.4.3.1 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности (при распаковывании изделия), потребитель должен предъявить  рекламацию предприятию-изготовителю

__________________________________________________________________

указывают адрес предприятия-изготовителя

__________________________________________________________________

в соответствии с товаросопроводительной документацией

9.4.3.2 Уведомление о вызове представителя предприятия-изготовителя для проверки качества и комплектности изделия, участия в составлении и подписании рекламационного акта, а также для восстановления изделия должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении А.

9.4.3.3 Рекламации на изделие не предъявляют:

а) по истечении срока гарантийных обязательств;

б) если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспорти-рования.

9.4.3.4 О возникшей неисправности и всех работах по восстановлению изделия делают отметки в таблице регистрации рекламаций (таблица 8.2),  а также в разделе «Ремонт» с заполнением соответствующих форм.

Таблица 9.2

| Номер и дата уведом-ления | Краткое содержание рекламации (номер и дата реклама- ционного акта) | Меры, принятые по устранению отказов, и результаты гарантийного ремонта | Дата ввода прибора в эксплуатацию (номер и дата акта удовлет-ворения рекламации) | Время, на которое продлен гаран- тийный срок | Должность, фамилия и подпись лица, про- изводивше-го гаран-тийный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.5 Ремонт

9.5.1 Краткие записи о произведенном ремонте осциллографа

Осциллограф       С1-171             заводской  номер___________________

обозначение

____________________________________                     __________________

предприятие			                                                              дата

Наработка осциллографа с начала эксплуатации ___________________

на отказ или

__________________________________________________________________

гамма- процентный  ресурс

Причина поступления в ремонт_________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о проведенном ремонте_______________________________

вид ремонта и

__________________________________________________________________

краткие сведения о ремонте

__________________________________________________________________

9.5.2 Свидетельство о приемке и гарантии

Осциллограф              С1-171            заводской номер________________

обозначение

_________________________________________________________________

вид ремонта

_____________________________________ согласно ____________________

наименование предприятия, условное обозначение                                         вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта __________________________________

параметр, определяющий ресурс

________________________ в течение срока службы _______ лет, в том числе

срок хранения______________________________________________________

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие осциллографа требова-ниям действующей технической документации при соблюдении потреби-телем требований действующей эксплуатационной документации.

#### Представитель ОТК

__________________________         _____________________

личная подпись                                                  расшифровка подписи

МП

_____________________________

год, месяц, число

# ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Форма уведомления

_________________________

гриф при необходимости

________________________			      экз. №____________________

штамп получателя

__________________________								                         адресат

## УВЕДОМЛЕНИЕ № _______

о вызове представителя поставщика

от «____»__________ 20   г.

1 Условное наименование изделия ______________________________

заводской № __________________________

2 Получено __________________________________________________

дата, номер транспортного или иного документа,

_________________________________________________________________

по которому изделие получено

_________________________________________________________________

дата поступления к получателю

3 Гарантийный срок___________________________________________

вид

______________________ с __________________________________________

продолжительность                                                  указывают начальный момент исчисления

__________________________________________________________________

и использованную часть гарантийного срока

4 Гарантийная наработка __________________________________________________________________

указывают количество часов

__________________________________________________________________

и использованную часть

5_____________________________________________________________

основные дефекты, обнаруженные в изделии,

_______________________________________________________________________________________________________

наименование вышедшей из строя детали прибора, составной части,

_______________________ заводской №________________________________

узла

6 Способ устранения дефектов _________________________________

силами поставщика,

__________________________________________________________________

получателя, необходимые средства-предположительно

7 Прочие сведения* __________________________________________

Прошу командировать представителей предприятия_______________

___________________________________ к      «____»__________20    г.

пункт прибытия (адрес получателя)

для участия в определении причин возникновения дефектов, составления и подписания рекламационного акта, восстановления изделия (ненужное зачеркнуть).

Составлено в _____________________ экземплярах

количество

Экз. № ______________________   ______________________________

адрес

____________________________________________________  _______________________________________________

должность, организация                                                                           подпись, инициалы,

(предприятие) получателя                                                                                 фамилия

_________________________________________________________________

* В том числе о дефектном комплектующем изделии (условное наиме-нование, порядковый номер, дата изготовления, предприятие-изготовитель, гарантийные обязательства, адрес транспортирования груза).