ООО «Приборостроительная компания «Высоковольтные Технологии »

ТРАНСФОРМАТОРЫ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ  ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ

ТВИ-100/100

ПАСПОРТ

4227-006- 22378101-2019 пс

г. Волгоград

2019

СОДЕРЖАНИЕ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. УСТРОЙСТВО	4

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	5

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	5

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	5

9. УТИЛИЗАЦИЯ	6

10. Упаковка	6

11. МАРКИРОВКА	6

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	7

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ	8

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Трансформаторы высоковольтные испытательные серии ТВИ-100/100 предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока посредством встроенного диодного выпрямителя и применяется для проведении высоковольтных испытаний, диагностировании изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

Трансформатор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºC.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования напряжения переменного тока частотой 50 Гц первичной обмотки, В | 0,10…250,0 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 200,0 |
| Номинальное значение вторичной обмотки, при напряжении на первичной обмотке 200.0 В, кВ | 100,0 |
| Номинальный ток холостого хода, при напряжении на первичной обмотке 200.0 В, мА (не более) | 2500 |
| Максимальное выходное напряжение переменного тока, кВ | 105,00 |
| Максимальный выходной переменный ток, мА | 110 |
| Электрическая прочность изоляция начала вторичной обмотки относительно клеммы заземления, кВ (не менее) | 5 |
| Терморазмыкатель биметаллический, °C | 50 |
| Время срабатывания при окружающей температуре 25°C и выходном токе 100 мА, мин | 15 |
| Габаритные размеры трансформатора, мм | (505±10)х(519±10)х(940±10) |
| Масса блока высоковольтного , кг | 100±5 |
| Электропитание от сети переменного тока | (50 ± 10) Гц, (220 ± 22) В |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 12700 |
| Режим работы: Выходной ток 100 мА и длительность цикла 1 час | ПВ = 10 % |
| Средний срок службы, лет, не менее | 7 |
| Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | от минус 20 до плюс 40 98 при 25 °С от 84 до 106,7 |

Дополнительная изоляция начала вторичной обмотки ( не менее 5кВ)	нет / да.

Штанга заземления 						нет / да.

Напряжение питания электромагнита  штанги заземления		+ 12В  /  ~ 220В.

Напряжение питания электромагнита переменное/постоянное		+ 12В  /  ~ 220В.

Отвод от вторичной обмотки для измерений			нет / да.(_____)при 100кВ

Система принудительного охлаждения				нет / да. (50ºC).

Напряжение питания системы охлаждения 			+ 12В  /  ~ 220В.

Разъем для подключения					разъем / клеммы.

# 3. УСТРОЙСТВО.

Трансформаторы выполнены в металлическом корпусе с последующей окраской.

В состав входят следующие узлы:

- высоковольтный трансформатор;

- изолятор;

- дисковый антикоронный экран;

- клемма заземления и разъем для подключения;

- межобмоточный экран;

- терморазмыкатель биметаллический 50°C;

- отвод от вторичной обмотки (дополнительная опция);

- штанга заземления (дополнительная опция);

- система охлаждения(дополнительная опция).

Рис 1. Трансформатор ТВИ-100/100.

Рис 2. Установочные размеры ТВИ-100/100.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При эксплуатации трансформаторов соблюдайте "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ) и общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

К работе с трансформаторами может быть допущен электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В, предварительно обученный безопасным методам работы с высоковольтными трансформаторами.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию трансформатора, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы и знать в соответствующем объёме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед проведением испытания над объектом испытаний необходимо подключить трансформатор согласно схеме выбранной комплектации, соединить трансформатор и объект испытаний.

Трансформатор и объект испытаний должны быть заземлены.

Проверить работоспособность трансформатора, путем подачи на объект испытаний, малых значений высокого напряжения( 1-2 кВ).  Наличие напряжения контролировать внешним киловольтметром.

При отсутствии напряжения, трансформатор считать неисправным.

Внимание! В верхней части высоковольтного изолятора трансформатора в области антикоронного экрана во время испытания формируется высокое напряжение. Трансформатор должен быть удален от любых металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

Периодически протирать этиловым спиртом высоковольтный изолятор трансформатора.

В случае отказа, трансформатор (или его узел) подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Упакованные трансформаторы транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать  п.1.1.16 ТУ.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды — 2 по ГОСТ 15150.

# 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор высоковольтный | ПКВТ.4227.010.01 | 1 |
| Паспорт | 4227-006-22378101-2019 пс | 1 |

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ.

Трансформатор не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

Утилизация прибора осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические, трансформаторное масло.

# 10. УПАКОВКА.

Упаковка трансформаторов высоковольтных испытательных согласно п.6 ТУ.

# 11. МАРКИРОВКА.

## Маркировка трансформатора должна соответствовать ГОСТ 12.2.091-2012.

### 1. Маркировка трансформатора наносится на боковую стенку.

### 2. Маркировка трансформатора содержит наименование модели трансформатора, логотип и название изготовителя, нумерацию клемм подключения, знак 'Внимание, опасное напряжение', заводской номер блока.

### 3. Маркировки на трансформатор наносятся с помощью самоклеющихся полимерных шильдиков, или способом типографской печати.

### 4. На упаковочной таре должны быть нанесены наименование изделия, а также знаки, указывающие способы транспортирования: "верх", "не бросать". Стрелками должны быть указаны винты, которые необходимо выкручивать для вскрытия тары.

### 5. Транспортная маркировка  - по ГОСТ 14192.

# 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Трансформатор высоковольтный испытательный ТВИ-100/100

заводской номер №  ______________       соответствует    ТУ 4227-006-22378101-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления			/		20___ года

М.П. ОТК

подпись ОТК	расшифровка

Дата продажи			/		20___ года

М.П.

Параметры трансформатора.

Ток холостого хода при выходном напряжении 100,00 кВ, не более _______ А.

Напряжение короткого замыкания при выходном токе 100 мА________%.

Испытание изоляции 5 кВ постоянного тока (кл.5-кл.1,2,3,4) 1 мин _____.

Соответствие напряжений первичной, вторичной обмоток, и отвода на холостом ходу.

| Напряжение первичной обмотки, В | Напряжение вторичной обмотки, кВ | Напряжение отвода от вторичной обмотки, В |
| --- | --- | --- |

Соответствие напряжений вторичной обмотки и делителя напряжения при входном сопротивлении вольтметра 1 МОм.

| Напряжение вторичной обмотки, кВ |  | Напряжение делителя напряжения, В |  |
| --- | --- | --- | --- |
| переменное | постоянное | переменное | постоянное |

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора высоковольтного испытательного ТВИ-100/100 требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в паспорте на установку.

### Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год.

Сроки выполнения ремонтных работ на гарантийное изделие устанавливаются согласно законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

На каждое изделие выдаётся гарантийный талон, в котором должны быть указаны:

дата продажи

наименование продавца его адрес, подпись ответственного лица и печать

наименование покупателя его адрес, подпись ответственного лица и координаты для связи, в случае ремонта.

Если талон не заполнен, заполнен не полностью или заполнен с исправлениями, которые вызывают сомнение в достоверности данных, гарантийные обязательства исчисляются от даты изготовления изделия, которая указана в разделе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной эксплуатации или транспортировки.

Гарантийное оборудование может быть передано Изготовителю через торговую сеть Продавца.

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

Внимание! Самовольное внесение изменений в конструкцию схем и узлов может стать причиной отмены гарантии производителя.

Внесение изменений в конструкцию трансформатора ТВИ-100/100 не допускается, так как они могут оказать отрицательное влияние на безопасность, срок службы и эксплуатационные характеристики изделия. Ущерб, вызванный такими изменениями или установкой дополнительных узлов и деталей, под гарантию изготовителя не попадает.

14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ.

| Срок проведения ремонта | Фамилия и подпись лица, проводившего ремонт | Описание выполненных работ |
| --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО «ПК «Высоковольтные Технологии »

400074 Волгоград, ул. Козловская 71

www.pkvt-engineering.ru.